采购需求

一、商务要求

1. 交付的时间和地点

交货期：合同签订后30日历天内到货安装调试完毕。

交货地点：河南中医药大学龙子湖校区

质量标准：符合相关的国家标准、行业标准和专业标准

- 包装和运输：须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））

- 质保期：三年

- 技术要求

1包：核心产品：胚胎显微操作系统

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胚胎显微操作系统 | - 仪器设备的使用用途、范围、及要求 胎显微操作系统是制备基因修饰动物模型的核心装备，主要用于原核显微注射、胚胎移植、胞质内精子注射及体细胞核移植等精准操作。该系统需具备高精度、高稳定性和易操作性，以满足科研与教学对转基因动物研究的迫切需求。 - 配置（或系统组成） - 电动显微操作手两个； - 气压式手动显微注射仪1个 - 油压式手动显微注射仪1个； - 显微镜适配器1个； - 微量自动注射仪1台； - 倒置显微镜1台， - 煅针仪1台， - 拉针仪1台， - 磨针仪1台， - 热台1个 - UPS电源1组 - 仪器防尘防水罩1套 三、各项配置（或系统组成）的技术指标参数 （一） 显微操作部分 1 电动显微操作手：能够实现三维程序化自动操作；操作系统：双速操作杆，控制精确、反应灵敏、可以定位，并且可以选用两种不同的速度调控模式；运动方式可自由选择手动和程序化自动控制； 2 使用自动归位功能，可以简单快速地进行针与样品的切换； *3 通过非触摸式设置自定义功能，具有多个显微操作应用程序，或自行设定应用参数，可以进行选择与设定附加功能（如贮存多达≥5个位置、Limit、Y-off功能）（提供实体按键视频证明材料）； 4 操作方式：按键+转轮。操作手柄上有实体按键，并且可以定义功能，直接调整操作杆位置； 5 运动速度范围调节方式三档实体按键：粗调/精调/超精细（提供实体照片证明材料）； 6 最大可移动距离：三个轴，各轴≥80 mm 7 角度调整：-45° ~ +90°；换针时操作臂可向前旋开，换样品时操作臂可向内旋进； *8 控制器步进分辨率：≤20 nm/步； *9 控制器步进速度：≥12,500 μm/S（提供实体照片证明材料）； 10 具有一键三轴锁定和Z轴独立运动功能；具有显微操作控制器 XYZ 轴独立限定功能，位置记忆和自动复位功能等； *11 油压式显微注射仪，每转体积: ≤1μL/10uL；活塞腔体积: ≥1000μL；最小吸取体积: ＜1.5nL；最大压力:≥20000 hPa； 12 气压式显微注射仪 ，每转体积:≤60μL/600μL ；活塞腔体积:≥10mL ；最小吸取体积: ＜100nL；最大压力: ≥3000 hPa（百帕）； *13 微量自动注射仪，压力来源于内置压缩机； 注射压力：0.5-6000hPa（87 psi），可以1hPa的步距递增； 注射体积：10-15L到100pl的连续注射； （二） 拉磨锻部分 1 垂直或水平式拉针仪，设有轻型及重型拉制模式，以及不少于二种牵引模式，牵引模式选择按钮的功能允许在单阶段和双阶段之间选择拉拔模式设置； *2 数字式显示状态和参数，可以拉制尖端最小为1μm的针尖； 3 转速范围：大于等于150rpm-2100rpm； *4 微电极操作器上下行程：≥47mm； 5 研磨精度：0.1-10μm； 6 适用毛细管直径：1-1.5mm； 7 目镜内含测微尺，可以测量玻璃电极尖端开口直径大小，测量级别为μm级； 8 放大倍数：50X/100X（目镜10X，物镜5X/10X）； 9 显微镜聚焦移动距离：≥30 mm； *10 加热丝移动距离：X 轴≥14 mm，Y轴≥14 mm，Z轴≥14 mm； *11 玻璃电极移动距离：X轴≥12mm，Z轴≥28mm； 12 显微镜调节范围：X轴：≥7mm、Y轴≥30mm（聚焦用，有粗调与细调）、Z轴：≥8mm； 13 适合玻璃管直径（外径）：1.0、1.2、1.5mm； （三）显微镜部分 1 光学系统：最新无限远双层光路设计，新的齐焦距离国际标准设计，齐焦距离≥50mm，具备防漏液保护装置； 2 具有明场，调制相差、图像处理功能； *3 多层双光口多端口设计；除目镜外，还有≥2个接图像输出口，二个图像端口视野一致，均为不小于25mm，具备同时观察和照相功能，分光比具备20：80分光设计；(提供实体图片证明材料) 4 机身自带中间变倍≥1.5X； 5 调焦机构：同轴粗、微调结构，总行程不小于10mm，最小微调精度：1μm，微调一圈100μm，上限位锁定机构，粗调扭力矩调节器； 6 载物台：多层平行滑动手动载物台，载物台尺寸：≥W310 × D300mm；行程：≥114mm × 73mm； 7 目镜：10X超宽视野目镜，视场数≥22mm，两个目镜均具有屈光度校正功能，带眼罩； 8 物镜：长工作距专业ICSI调制相差物镜； 8.1 平场消色差物镜4X，数值孔径≥0.10，工作距离≥30.0mm； 8.2 调制相差物镜10X，数值孔径≥0.25，工作距离≥6.2mm； 8.3 长工作距离调制相差专业物镜20X，数值孔径≥0.4，工作距离≥3.1mm； 8.4 长工作距离调制相差专业物镜40X，数值孔径≥0.55，工作距离2.7-1.7mm； 9 每个调制相差物镜上都有可转动的调制环。（提供实体照片证明材料）； 10 透射光系统： 10.1 照明：超长寿命LED白光光源，柯勒照明，内置透射光科勒照明，视场光阑可调； 10.2 超长工作距聚光镜系统，带中心调节装置，视场光阑可调.前置聚光镜高度调节钮，聚光镜柯勒照明复位装置； *10.3 不少于五孔转盘式专业霍夫曼聚光器系统，N.A.≥0.40，W.D.≥44mm；带中心调节装置； 10.4 滤色镜托盘：日光平衡滤色片与相差滤色片各1个、中性灰度滤色片2个； 11 物镜转盘：≥6孔物镜转盘； 12 透明玻璃加热方式，温度调节范围：室温～60度，温度精度±0.1度，中心厚度≤0.5mm； 13 耗材：1.5mm毛细玻璃管500支、无菌培养皿100个、1次性灭菌巴氏吸管200支；培养液：M2培养液3瓶、胚胎培养矿物油1瓶、KSOM培养液1瓶、M16培养液1瓶、胚胎培养用水3瓶、即用型透明质酸酶10支； 14 UPS稳压电源≥10Kv、持续供电≥4小时； 四、附件、特殊工具、备用配件及要求： 1. 提供随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件及维修工具等； 2. 提供放置仪器和配件的标准操作台，并按照仪器所需环境对实验室进行改造。 3．提供仪器首次运行所需要的全部原厂试剂和耗材。 4. 所有仪器操作和数据处理分析软件终身免费升级安装。 五、技术服务: 每年免费巡检回访不少于2次。 六、质量保证期：整机免费质保叁年，供应商提供原厂售后服务承诺。 七、售后服务要求： 1. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训直至操作人员完全掌握仪器的使用方法； 2. 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和合同规定； 3. 仪器故障响应时间不超过2个小时，48小时内到达现场排除故障； 4. 及时免费提供技术咨询和仪器终身免费软件升级服务； 5. 厂家免费提供每年不低于两次的仪器应用技术上门培训服务； 6. 质保期满，零配件及配套试剂以出厂价收取费用，免费上门维护、维修和保养。 注：技术参数中“*”项内容的参数提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料及产品官方网站内容为准，自行彩印材料不能作为支撑材料） | 1 |  |
| 2 | 全自动病理组织制备系统 | 一、仪器设备的使用用途、范围及要求： 全自动病理组织制备系统作为集自动化、高通量、标准化于一体的生物样本处理与制备设备，利用组织微阵列技术（TMA）将数十至数百个微小组织样本有序排列在同一张载玻片上，形成微型化、高密度的样本阵列，用于高通量检测不同组织中DNA、RNA和蛋白质等分子的变化情况。 二、配置（或系统组成）： 1. 主机一台 2. 融蜡仪1台 3. 内置处理器1套 4. 内置操作软件1套 5. 6个规格组织芯片打孔针各1套 6. 配套预制受体蜡块100个，包埋盒200个 7. 数据处理工作站1台 8. 移液器1套 9. 仪器防尘防水罩1套 三、各项配置（或系统组成）的技术指标参数 1. 流线型一体机，触控屏幕≥10寸； 2. 自动控制创建组织芯片，快速定义组织芯片设计试验条件，将病理组织自动植入组织阵列，并同步设置一些重要参数如：组织类型、样本模块ID和样本位置等； 3. 受体蜡块取样点照片与组织芯片阵列拟合在一个画面，保证制作出来的芯片蜡块与模拟画面一致，做到所见即所得； 4. 配置≥500万像素自动调焦高清摄像头以提高打孔的准确率及工作效率； 5. 打孔针可自动旋转，转速可调50-600rpm每分钟避免受体及供体蜡块崩裂。取样时，可自动计算取样坐标，自动传送组织样本到受体蜡块的对应位置，便于供体模块和受体模块快速取出植入； 6. 具有激光侦测高度装置，精度±0.01mm/Axis。能精准控制供体及受体蜡块Z轴打孔深度，可调节样本植入深度，确保组织芯片高度一致； 7. 软件根据不同取样针直径大小和用户所需打孔数量能够自动排列孔间矩及植入孔的位置，框定区域无论行、列均须具备整块蜡块局部区域分区功能，并同时能自动排列； 8. 能实时显示单个蜡块图片以及全部蜡块预览画面，可以标记打孔范围以及数组，并且在预览画面中标记及选择采样位置； *9. 转盘式高速旋转组织蜡块承载器具备自动定位功能； - 转盘定位精度：反复定位精度±15arcsec； *11. 组织蜡块承载台≥12个位置；支持同时放置≥11个组织供体样本； - 打孔速率≤15mm/sec；完成100孔芯片阵列时间≤30分钟； *13. 具有自动同轴针控制机构，使仪器可以自动分别上下移动同轴针的内针和外针，能够做到同轴针自动供体采样、受体打孔、供体植入受体，三种功能在同一套机构完成； - 可完成自动打孔、去废蜡条、供体取样、蜡芯植入一系列工作； - 具备两种模式：手动植入和自动植入，标配有清洁槽打孔针具备自动清洗功能； - 芯片制作完成后，实时对组织芯片拍照，用户能够及时确认芯片制作的完整性； - 每个组织芯片模块最大工作区域：25mm×35mm； - 随机配置微软Office软件，使用Excel定义供体、受体数据。 - 可导出组织芯片数据，以及供体、受体等数据； - 取样针≥6个规格可选，直径范围0.6-4.0mm； - 配取样针:3.0、4.0mm； - 配融蜡仪，温度设置范围0-99℃。 - 内置处理器：≥Intel（R）Core（TM）i5 @1.90GHz 2.50GHz处理器；≥8.00GB内存；64位操作系统；触控屏≥10触摸点；数据处理工作站1台：i7-14700/32G/1T/5060/W11/无线WiFi及以上； 24. 移液器：单通道体积范围分别为0.1-2.5 µL、0.5-10 µL、10-100 µL、20-200 µL、100-1000 µL、0.5-5 mL，8通道体积范围为30-300 µL； 注：技术参数中“*”项内容的参数提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料及产品官方网站内容为准，自行修改或编写的材料不能作为支撑材料） 四、附件、特殊工具、备用配件及要求： 提供随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件及维修工具等；提供放置仪器的试验台，并按照仪器所需环境对实验室进行改造。 五、技术服务：每年免费巡检回访不少于2次。 六、质量保证期：整机免费质保三年，供应商提供原厂售后服务承诺。 七、售后服务要求： 1. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训； 2. 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和厂家规定的出厂要求； 3. 仪器故障响应时间不超过2个工作日，维修日程不超过7个工作日； 4. 及时免费提供技术咨询和软件升级服务； 5. 提供不定期的仪器应用技术培训服务。 | 1 |  |
| 3 | 肺功能检测仪 | - 仪器设备的使用用途、范围、及要求 可同时无创测量4只清醒小鼠的呼吸频率、潮气量、累积气量、分钟气量、呼气时间、吸气时间、呼气峰值、吸气峰值、舒缓时间、吸气末停顿、呼气末停顿、潮气量达到50%时呼气流量、Penh气道缩窄指数、并可同时雾化给药。 - 配置（或系统组成） - 气流传感器1台； - 气溶胶雾化器1台； - 数据采集分析软件1套； - WBP 主机1 台； - 校准柱1 套； - 4 个大鼠腔体； - 4 个小鼠腔体； - 若干相关管路配件； - 配套小动物麻醉机1台； - 数据处理工作站1台。 - 仪器防尘防水罩1套 三、各项配置（或系统组成）的技术指标参数 1、主机 *1.1 四通道主机集信号处理器、偏置流量泵、气溶胶雾化为一体； *1.2 一键自动化校准气流传感器； 1.3供气方式：各通道独立传感器单独控制稳定气体流量，可设置供气量及供气方向； 1.4 配备四通道气体干燥柱； 1.5 压力传感器响应时间≤150μs 1.6 主机电路噪声≤2 bit 1.7 偏流供风系统控制方式：各通道独立传感器单独控制以恒定流量,可设置提供1LPM 和 2.5LPM 两种风量以同一台偏流仪适应大鼠和小鼠系统，同时气流方向可转换。 2、气流传感器： 2.1工作压力范围：±2.5 至±10 cmH2O； 2.2灵敏度：≥0.035 mV/V/cmH2O； 2.3输入阻抗：4.5 KΩ； 2.4输出阻抗：1.5 KΩ； 2.5重复性：≥99.95%； 2.6响应时间≤100μs； 2.7长期稳定性（1年校准漂移量）0.05%以下； 3、小鼠检测腔体 *3.1检测腔体安静环境下信噪比≤55:1； *3.2检测腔体嘈杂环境下信噪比≤7:1； 3.3配有氧气及其它气体输入接口； 4、配备原厂气溶胶雾化或选择连接第三方雾化设备，可进行2.5-4 µm气溶胶颗粒的雾化； 5、数据采集分析软件 5.1数据采集分析软件平台可同时采集4台四通道主机16只动物呼吸参数； 5.2采样率≥30万次/min； 5.3实时显示、平滑呼吸波形输出；自动控制实验进程任务；允许数据记录时间段调整；多种数据表格及图形方式；快照功能；各监测参数独立储存；可扩展无线遥感测试接口； 5.4使用SQL数据库，各监测参数独立储存，软件可控制外部设备（例如雾化器）；用户可根据报告格式需要自定义多种数据表格和图形形式； 5.5软件可实现实验动物自定义编组，可定义选择数据参数的最大值（或最小值、平均值、面积法）进行对比并自动生成报告，报告中对所选参数进行组间对比、组内对比，并以图文结合进行展示。 5.6采集分析：呼吸频率、潮气量、累积气量、分钟气量、呼气时间、吸气时间、呼气峰值、吸气峰值、舒缓时间、吸气末停顿、呼气末停顿、潮气量达到50%时呼气流量、Penh气道缩窄指数。 5.7至少兼容windows 10、11操作系统。 6 小动物麻醉机 6.1 具备小动物麻醉机，用于大鼠、小鼠、裸鼠、豚鼠、兔子、猫等10g至3Kg动物的吸入式麻醉； 6.2 进口不锈钢异氟烷挥发罐体，容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能； 6.3 气体输出量：0~10L/min，异氟烷麻醉挥发罐输出精度为0.1%，具有安全锁定装置，输出浓度0-5%可调； 6.4 配备数字放大功能流量计，调节范围：0.1-1L/min，具备翻盖式小动物麻醉诱导盒； 6.5 具有异氟烷余量导出装置。具有快速气路切换开关； 6.6 含有小动物麻醉机主机1台；大鼠专用面罩2个；小鼠专用面罩2个；开放式废气吸收装置1个；麻醉诱导盒（大小鼠通用）1个；废气回收罐1箱；便携式空气泵1台；大鼠手术板1个；主动废气回收1套；气体麻醉剂1箱 7. 数据处理工作站：不低于Core Ultra 9 285k处理器；不低于128GB内存；硬盘 不小于4TB M.2 SSD + 20TB HDD；显卡不低于RTX 4080、16GB核显；显示器不低于27 英寸4K分辨率；具有无线网卡、有线网卡、5.3以上蓝牙、DVD 刻录机； 四、附件、特殊工具、备用配件及要求： 1. 提供随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件及维修工具等； 2. 提供放置仪器和配件的标准操作台，并按照仪器所需环境对实验室进行改造。 3．提供仪器首次运行所需要的全部原厂试剂和耗材。 4. 所有仪器操作和数据处理分析软件终身免费升级安装。 五、技术服务: 每年免费巡检回访不少于2次。 六、质量保证期：整机免费质保叁年，供应商提供原厂售后服务承诺。 七、售后服务要求： 1. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训直至操作人员完全掌握仪器的使用方法； 2. 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和合同规定； 3. 仪器故障响应时间不超过2个小时，48小时内到达现场排除故障； 4. 及时免费提供技术咨询和仪器终身免费软件升级服务； 5. 厂家免费提供每年不低于两次的仪器应用技术上门培训服务； 6. 质保期满，零配件及配套试剂以出厂价收取费用，免费上门维护、维修和保养。 注：技术参数中“*”项内容的参数提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料及产品官方网站内容为准，自行彩印材料不能作为支撑材料） | 1 |  |

2包：核心产品：小动物活体成像系统

| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小动物活体成像系统 | - 仪器设备的使用用途、范围、及要求 小动物活体成像技术主要用于非侵入性地实时观察活体动物体内的生物过程，如肿瘤生长、基因表达、药物分布及疗效评估。其应用范围涵盖癌症研究、干细胞与免疫学、传染病及新药研发等领域。 - 配置清单 1、活体成像仪主机 1 台； 2、小动物气体麻醉机 1 套； 3、仪器操作工作站 1 套； 4、图像获取软件 1 套； 5、数据处理工作站1台 6、UPS稳压电源1组 7、仪器防尘防水罩1套 三、各项配置（或系统组成）的技术指标参数 1. 传感器采用背照射、背部薄化、科学一级加 CCD 传感器。 2. CCD 大小≥13×13mm；有效像素≥1024×1024；像素点尺寸≥12.7µm×12.7µm。 *3. CCD 工作温度：≥-90℃，温度可视化（温度可视化需出示软件截图证明） *4. CCD 电制冷结合风冷。 5. CCD 读出噪声：< 2.5电子；暗电流：<100 e-/sec/cm2。 6. 量子效率：>85% 500-700 nm；>35% 700-900 nm。 *7.系统灵敏度最小检测光子数≤59 photons/sec/cm2/sr。 8. 采用50mm 焦距定焦镜头，透镜范围可调法范围可达f/1.2-f/16。 9. 成像视野范围3cm×3cm--13cm×13cm可调。 *10.荧光激发采用超窄带宽LED结合滤光片一体化设计，激发LED灯≥10组（至少包括430, 465, 500, 535, 570, 605, 640, 675, 710 和745 nm），带宽±10nm。 *11.能控制荧光光源的激发光量的输出，光量控制范围：1%-100%，以 1%为变化量。 *12.发射光滤光片转轮位置≥11，配置滤光片≥10 块（至少包括 530, 630, 650, 670, 690, 710, 730, 750, 770 和 790nm），带宽±10nm。 13. 具有切伦科夫成像功能。 14. 载物台可自动升降 15. 动物载物台温度可控（20-40℃），且即时温度可通过软件显示。 16. 具备绝对校准技术。 17. 出厂前经过绝对定量国际标准校准和仪器背景噪音校准，终身免除再次校准。 18. 生物发光采用以动物体表单位时间、单位面积、单位弧度发出的光子数作为定量单位； 19. 荧光定量采用以单位时间、单位面积、单位弧度的光子数在单位时间、单位面积、单位弧度、单位激发光强下的效率作为定量单位，确保不同成像参数获得的数据可直接进行比较。 20.分析软件免费，无限量安装。 21. 软件可以调整显示对比度，并以峰图做实时辅助，并且可以批量操作；实时显示图像结果的各项信息；实现 ROI 的自由圈选，包括圆形椭圆形，矩形，自定义任形状以及微孔板矩阵型，并且可以通过拖拽的形式调整 ROI 大小、旋转等；以上均需提供所投产品开机状态下对应截图证明。 22. 背景扣除可以采用 ROI 区域做参考或者整张图像做参考，提供所投产品开机状态下软件分析数据对应截图。 23. 具有成像分析所需的计算光学信息、光谱分离、信号光谱特征分类、图像叠加，进而进行光谱拆分分析，实现同时进行多种标记时，可把每种荧光信号分离出来，并独立的、准确的进行定量，提供所投产品开机状态下广分拆分软件数据对应截图。 24. 具有对图像采集及数据分析进行批处理的功能，根据设定自动完成批量的数据分析，具有对同一组实验样本荧光强度方便的进行比较的功能，可自由调整较组数、大小、亮度等参数。 25. 通过软件记录实验相关内容，并自动添加于成像结果中，利于实验结果的管理； 26. 具有荧光和发光成像与明场成像手动和自动叠加功能； 27. 小动物麻醉机 27.1 具备小动物麻醉机，用于大鼠、小鼠、裸鼠、豚鼠、兔子、猫等10g至3Kg动物的吸入式麻醉； 27.2 进口不锈钢异氟烷挥发罐体，容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能； 27.3 气体输出量：0~10L/min，异氟烷麻醉挥发罐输出精度为0.1%，具有安全锁定装置，输出浓度0-5%可调； 27.4 配备数字放大功能流量计，调节范围：0.1-1L/min，具备翻盖式小动物麻醉诱导盒； 27.5 具有异氟烷余量导出装置。具有快速气路切换开关； 27.6 含有小动物麻醉机主机1台；大鼠专用面罩2个；小鼠专用面罩2个；开放式废气吸收装置1个；麻醉诱导盒（大小鼠通用）1个；废气回收罐1箱；便携式空气泵1台；大鼠手术板1个；主动废气回收1套；气体麻醉剂1箱 28. 数据处理工作站：不低于Core Ultra 9 285k处理器；不低于128GB内存；硬盘 不小于4TB M.2 SSD + 20TB HDD；显卡不低于RTX 4090、16GB核显；显示器不低于27 英寸4K分辨率；具有无线网卡、有线网卡、5.3以上蓝牙、DVD 刻录机、蓝牙键盘和鼠标；外置存储单元2个：容量≥4TB SSD/USB3.2，Type-C接口/传输速度3000MB/s及以上；扩展坞1个（至少含HDMI接口≥1个、千兆网口≥1个、type c口≥1个、USB3.2口≥3个）；数据图像输出仪：最大支持幅面≥A4；支持自动双面复印、打印；连接方式：有线、无线、USB、局域网；最佳打印分辨率≥600dpi；打印速度≥30页/分钟。 29.UPS稳压电源≥10Kv、持续供电≥4小时； 四、附件、特殊工具、备用配件及要求： 1. 提供随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件及维修工具等； 2. 提供放置仪器和配件的标准操作台，并按照仪器所需环境对实验室进行改造。 3．提供仪器首次运行所需要的全部原厂试剂和耗材。 4. 所有仪器操作和数据处理分析软件终身免费升级安装。 五、技术服务: 每年免费巡检回访不少于2次。 六、质量保证期：整机免费质保三年，供应商提供原厂售后服务承诺。 七、售后服务要求： 1. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训直至操作人员完全掌握仪器的使用方法； 2. 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和合同规定； 3. 仪器故障响应时间不超过2个小时，48小时内到达现场排除故障； 4. 及时免费提供技术咨询和仪器终身免费软件升级服务； 5. 厂家免费提供每年不低于两次的仪器应用技术上门培训服务； 6. 质保期满，零配件及配套试剂以出厂价收取费用，免费上门维护、维修和保养。 注：技术参数中“*”项内容的参数提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料及产品官方网站内容为准，自行彩印材料不能作为支撑材料） | 1 |  |
| 2 | 激光散斑血流成像系统 | - 仪器设备的使用用途、范围、及要求 可实现对生物组织进行全场、实时的二维血流成像，监测并分析在特定生物模型过程中血流的二维分布状态、血流值的定量变化程度，血管管径等参数测定。可同时测定清醒状态下的8只以上大小鼠的收缩压、舒张压、平均压、心率、鼠尾血流量、鼠尾血流速，实验全程监测动物血压指标。 - 配置（或系统组成） - 激光散斑血流成像仪主机 1 台； - 激光散斑血流成像仪配套软件（含专用工作站）1套； - 悬停万向支臂 1套； - 电源适配器 1个； - 线缆 1套； - 背景板1个； - 增强型LED冷光源2台； - 数据处理工作站1台； - 四通道无创血压仪主机1台； - 大鼠固定器（200-300g、300-500g）各4个； - 小鼠固定器（0-25g、25-50g）各4个； - 大、小鼠传感器套装（包含备用皮囊）各4包； - 四通道保温台 1台； - 操作软件 1套； - 红外温度探测器 1个； - USB数据传输线 1个； - 仪器操作工作站 1台。 - 小动物呼吸机1台； - 仪器防尘防水罩1套 - 工具箱1套 三、各项配置（或系统组成）的技术指标参数 1 激光散斑血流成像仪 1.1 采用 CMOS 高速相机，分辨率≥2064×1544 像素； 1.2 激光光源：指示激光光源与监测（照明）激光光源分开，监测激光：激光类型为激光二极管，波长为 785 nm；指示激光：激光类型为激光二极管，波长 650 ± 10 nm；激光安全等级均符合 Class 1； 1.3 激光驱动方式：恒温恒流双项驱动，温控温度可实时显示； *1.4 数据导出功能：支持批量及单帧数据导出，格式多样（JPG、PNG、TIF），单帧原始数据（可进行二次分析的非图像数据）大小不超过 7MB；记录一分钟的非图像原始数据小于400M。 *1.5 系统集成手术微操光学系统与散斑成像光学系统（光学显微镜与散斑共用一套光路）；能同时满足观察散斑图像和进行微操手术的要求； *1.6 指示激光系统：集成两点（定距）与十字（定位）激光（十字激光尺寸≥ 30*30cm），辅助快速准确设置成像环境。 1.7 选配配氧合血红蛋白浓度与脱氧血红蛋白浓度测量功能，可实现对血流灌注量、氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、血氧饱和度的同时、同步测量，并输出相应的图像与数据。 1.8 血流成像速度：全幅高分辨率模式帧率≥75 fps，全幅快速模式帧率≥120 fps。 *1.9 参考定位血流图：支持载入历史 LBF 图像为参考； 1.10 血流监测范围：0～5000PU； 1.11 图像监测面积：5.7×7.5 mm2～25×33 cm2； 1.12 图像空间分辨率≤3.9 μm/像素； 1.13 单位面积像素数≥8,400,000像素/cm2； 1.14 采用万向臂设计，可随意调节探头工作距离、方向、俯仰角度。 *1.15 支持10X变倍与自动对焦，通过物理旋钮/键盘/软件均可实现精细无级变倍与对焦；快速对焦模式可实现 1s 完成对焦；配备高效静音电机，实现毫秒级静音对焦/变焦，彩色图像可快速更新（≤1 s）。 1.16 成像工作距离为10～50 cm，连续可调，支持距离自动测定并实时显示； 1.17 配备≥3 个信号输入和输出接口； 1.18 可得出伪彩图、灰度图、彩色明场图、叠加融合图、强度直方图，实现彩色明场图和血流伪彩图的像素级匹配，且彩色图像实时更新； 1.19 ROI 功能：可在记录过程中任意添加感兴趣区域 ROI（空间）并支持载入；支持任意形状及数量的 ROI 选择、删除，位置与大小可自由编辑；支持在线/离线分析 ROI 流速均值，支持 ROI 流速均值曲线数据的 XML 格式导出和曲线图像的标准图片格式导出；支持 ROI 面积信息保存； *1.20 分段 ROI 功能：软件支持在不同时间段或不同位移状态下，对 ROI 进行分段定义和管理。在连续监测过程中，当被测物发生位移时，支持手动调整 ROI 的位置和大小，以确保ROI 始终覆盖在被测物的关键区域上； 1.21 感兴趣分析区域（ROI）数量≥100 个； 1.22 TOI 功能：支持任意时间段内血流均值（TOI）分析及多个 TOI 在不同 baseline 下的血流均值相对变化的分析并支持载入，支持 TOI 流速均值曲线数据的 XML 格式导出和曲线图像的标准图片格式导出； 1.23 血流图像保存方式：具有连续保存、设定时间间隔保存、设定帧数保存等模式； 1.24 数据存储格式：原始流速数据/标准图像/视频等多种数据保存格式； 1.25 仪器操作工作站：不低于酷睿 14 代 i9-14900 处理器、64G DDR5 内存、2TB M.2 SSD+ 10TB HDD 硬盘、16G显存独立显卡、32 英寸4K显示器； 2 增强型 LED 冷光源：采用80W LED光源，色温6000K，总通光量≥1000 lm-10%，熔断器：F3AL250V*2，安全类型：I 类BF 型，电源电压：AC220 50Hz，输入功率：≤100VA。 3 数据处理工作站：≥Core Ultra 9 285k处理器、≥64G DDR5 内存、≥10TB HDD+4TB SSD 硬盘、≥16GB显存独立显卡、≥27 英寸4K显示器；外置存储单元2个：容量≥4TB SSD/USB3.2，Type-C接口/传输速度3000MB/s及以上；扩展坞1个（至少含HDMI接口≥1个、千兆网口≥1个、type c口≥1个、USB3.2口≥3个）；多功能数据图像输出仪：最大支持幅面≥A3；支持自动双面彩色扫描、传真、复印、打印；支持蓝牙、有线、无线、USB、局域网连接；最佳打印分辨率≥1200dpi，打印速度≥40页/分钟，含有100页多用途纸盘、2个250页进纸盘和3个500页进纸器、支架1个。 4 无创血压仪 *4.1 可同时监测4只动物的血压，在一次充放气过程中即可实现所有动物血压的监测。 4.2 测量参数：收缩压、鼠尾血流量、平均血压、鼠尾血流速、心率、且可准确测量舒张压。 4.3 测量时间：每次完整测量时间为30秒，可设置自动测量次数，每次测量之间时间间隔可调。 4.4 CUFF阻断环及VPR：可测定所有体重大小鼠。 *4.5 动物固定器尺寸按实验动物重量划分：0-25g、25-50g、200-300g、300-500g等多种类型。 4.6 加热方式：远红外。 4.7 数据存储方式：Excel 等常用格式。 *4.8 体积压力法记录。 4.9 具有数据回放功能，可查询动物信息、实验人员信息、监测图形等。 4.10 可将测量图像导出为jpg文件。 4.11 可与Powerlab记录仪（单独购买）连用，其软件可识别该无创血压系统，可将其参数同步到多导记录仪中。 4.12 动物固定器采用高通透性亚克力材料制作。 4.13 最大闭塞环压力：300mgHg（出厂设定为250mgHg） 4.14 可直接生成pdf版本实验报告 4.15 开机具有自检功能。 4.16 数据显示方式多样，叠加对比显示、独立显示、数字显示等。 4.17 USB2.0通用数据传输接口 4.18 四通道红外保温板，具有多档温度调节功能，32℃、35℃、38℃，具有备用高温设定，独立显示每个通道的温度状态，可保证每个通道温度恒定。 4.19 红外温度探测器。 4.20 仪器操作工作站：不低于酷睿 14 代 i9-14900 处理器、64G DDR5 内存、2TB M.2 SSD+ 10TB HDD 硬盘、16G显存独立显卡、32 英寸4K显示器； 5 小动物呼吸机 5.1 配备定容定压型小动物呼吸机，主要应用对象：大鼠、小鼠、豚鼠等实验动物，内置气泵无需高压气体，支持外置氧气或者麻醉气体作为气源，组成完整的呼吸麻醉系统； 5.2 在呼吸机的工作过程中可随时改变工作参数，飞梭控制旋钮可快速调节：呼吸频率，通气量、气道压力、吸气比例、压力触发阈值、叹息触发阈值等； 5.3 压力控制模式：气道压力控制范围：0-50cmH2O；容量控制模式：潮气量调节范围 0-50ml；呼吸频率：1-200 次/分；吸呼比：1：5-5：1，步进 0.1； 5.4 带叹息呼吸功能，叹息周期可调范围：0-999；具备叹息呼吸比单独调节功能； 5.5 5寸IPS 液晶屏，分辨率：720*1280，能够显示各种通气参数，如：呼吸频率、潮气量、呼吸比、分钟通气量、叹息压力、气道压力、气道压力波形图；具有吸气、呼气、吸气维持 LED 灯，可显示瞬间的通气压力； 5.6 含主机1台；管路1套；小鼠气管插管1包；大鼠气管插管1包； 6 工具箱：含多功能手钻（锂电池）1个、全型号内六方1套、精细螺丝批刀（一字、十字、米字）1套、活动扳手1个、尖嘴钳1个。 四、附件、特殊工具、备用配件及要求： 1. 提供随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件及维修工具等； 2. 提供放置仪器和配件的标准操作台，并按照仪器所需环境对实验室进行改造。 3．提供仪器首次运行所需要的全部原厂试剂和耗材。 4. 所有仪器操作和数据处理分析软件终身免费升级安装。 五、技术服务: 每年免费巡检回访不少于2次。 六、质量保证期：整机免费质保三年，供应商提供原厂售后服务承诺。 七、售后服务要求： 1. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训直至操作人员完全掌握仪器的使用方法； 2. 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和合同规定； 3. 仪器故障响应时间不超过2个小时，48小时内到达现场排除故障； 4. 及时免费提供技术咨询和仪器终身免费软件升级服务； 5. 厂家免费提供每年不低于两次的仪器应用技术上门培训服务； 6. 质保期满，零配件及配套试剂以出厂价收取费用，免费上门维护、维修和保养。 注：技术参数中“*”项内容的参数提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料及产品官方网站内容为准，自行彩印材料不能作为支撑材料） | 1 |  |
| 3 | 运动心肺功能测试系统 | - 仪器设备的使用用途、范围、及要求 检测与肺功能相关全部生理指标，可对麻醉动物進行一系列的成组实验、对数据自动分析并生成报告。通过电脑控制的呼吸机以及不同气缸的切换，实现对动物呼吸的压力和流速进行控制，进行不同的测试，从而检测得到用力肺活量，肺总量以及动态顺应性等参数，用于呼吸疾病，慢阻肺COPD等动物模型研究。 - 配置（或系统组成） - 动物肺功能分析系统 2台； - 信号调理器 2个； - 动物呼吸机 2个； - 大鼠用体积描记箱 2个； - 小鼠用体积描记箱 2个； - 负压平衡器 2个； - 负压控制器 2个； - 仪器操作工作站 2台； 9. 可视脑立体定位仪1台； 10.小动物麻醉机1台； 11. 手术器械6套； 12. 小动物安乐死系统1台； 13. 增强型LED冷光源5台； 14. 微量注射泵1台 15. 数据处理工作站1台 16. 仪器防尘防水罩1套 三、各项配置（或系统组成）的技术指标参数 1.气道压力： *1.1测定范围：-5KPa～5KPa； 1.2 精度：0.5% 1.3 耐压：-15KPa～15KPa 2. 吸气量 *2.1 测定范围：0～2.0mL（小鼠体描箱）0～40mL（大鼠体描箱）； 2.2 精度：0.5% 2.3 耐压：-3KPa～3KPa 3. 机械通气设定： 3.1 呼吸比调节：3:1、2.5:1、2:1、1.5:1、1:1、1:1.5、1:2、1:2.5、1:3 3.2 呼吸频率调节：10～180次/分钟，步长为5； 3.3 控制接口：RS232 3.4 气路接口：进口快速连接器，密闭性好，方便更换体描箱； 4. 负压设定 4.1 设定范围：-70cmH2O～-10cmH2O 4.2 精度：3% 5. 无油空气压缩机 5.1 输出压力：14KPa 5.2 最大流量：22L/Min 5.3 功率：17W 6. 数据采集 6.1 接口：USB2.0 6.2 分辨率：16bit 6.3 最高采样点数：200K/s 7. 性能 7.1 实时记录动物的气道压力（P）、肺容量（V）和流速（F）指标。 *7.2 同步计算吸气气道阻力（RL）、呼气气道阻力（Re）、动态肺顺应性（Cdyn）、吸气最大流速（PIF）、呼气最大流速（PEF）、每分钟通气量（MVV）等指标。 *7.3 能够完成小动物用力呼气功能（FVC）的测定，参数包括用力呼气量（FVC）、第x毫秒用力呼气量（FEVx）、FEVx/FVC%、呼出25%FVC气量时的流速（FEF25）、呼出50%FVC气量时的流速（FEF50）、呼出75%FVC气量时的流速（FEF75）、用力中期呼气流速（FEF25-75%）、FEF25-75%/FVC、用力呼气时间（FET）、用力呼气最大流速（PEF）、用力呼气中期时间（FMFT）。 7.4 FVC测试能够提供压力控制和容量控制两种方式。 7.5 能够完成肺静态顺应性（Cst）的测定。 7.6 负压发生器采用电子自动化控制方式。 7.7 体描箱主体材质为透明有机玻璃。 7.8 可以批量读取FVC和RC的分析数据。可以同时将本轮实验中的所有数据文件中参数读取到SPSS、EXCEL等统计分析软件中。 7.9 可以在机械辅助模式下或自主呼吸模式下工作。机械辅助通气下，同步计算RL、Re、Cdyn、PIF、PEF、VC、MVV、RR、Penh等指标。自主呼吸模式下，可以精确计算动物的Penh、PIF、PEF、VC、MVV、RR等参数。 7.10 RC标记可以获取设定时间内的RL、Re、Cdyn、MVV、PIF、PEF、RR指标的相关统计参数。 7.11 系统主要部件采用原装进口配件。气路接口采用进口自密闭快速连接器。 7.12 可以对实验数据进行存储和分析。 7.13 仪器操作工作站：不低于酷睿 14 代 i9-14900 处理器、≥64G DDR5 内存、≥2TB M.2 SSD+ 10TB HDD 硬盘、≥16G显存独立显卡、≥32 英寸4K显示器、蓝牙键盘和鼠标；支持Win10、Win11中文操作系统。 8 可视脑立体定位仪 8.1 操作臂上下、左右、前后移动范围80mm，搭配高精度丝杆，运行精度1μm； 8.2 定位仪移动控制功能，4种控制方式：a、PC端软件界面前头控制；b、PC端输入目标坐标位置后自动移动到目标坐标；c、独立微操盘-微操含有转盘和按键，能精细控制定位仪运动，按钮可控制持续移动，微操转盘每旋转18°执行1μm位移；d、电脑键盘按键控制定位仪运动。 8.3 操作臂始终以设定的速度匀速移动，无加速减速过程，保障实验操作的稳定性与效率。移动速度可调节，a、在软件中可设置三轴移动速度，其中AP轴和ML轴有5种移动速度可选：2.00mm/s、1.00mm/s、0.50mrm/s、0.20mm/s、0.10mm/s；DV轴有9种移动速度可选：2.00mm/s、1.00mm/s、0.50 mm/s、0.20 mm/s、0.10 mm/s、0.05 mm/s、0.01 mm/s、0.005mm/s、0.001mm/s；b、在微操端可通过按键对三个轴以一定速度进行移动。 *8.4 脑图谱校准功能通过四点（Bregma点、Lambda点、左位点、右位点）确定并显示动物颅骨与脑图谱的比例，以及冠状面、矢状面、水平面的倾斜角度，并将这些参数同步至脑图谱，实现无需调平即可精准定位；在调节过程中，操作臂始终根据设定速度匀速移动，且单个位点设置完成后，软件会自动弹窗提示。 8.5 开颅程序，2种形状选择：方形或圆形，长宽或直径参数（输入范围：0~20mm）及深度（输入范围：0~20mm），AP轴和ML轴5种移动速度可选，DV轴9种移动速度可选 *8.6 多位点程序设定，用户可手动输入或脑图谱上选择至多10个坐标，含四种移动触发模式:等待时长、接收信号、手动和注射模式，等待时长模式下用户可以设定在每个位点停留时间（范围：00:00:00~23:59:59），接收信号模式可通过接收其他设备的上升沿信号或下降沿信号触发多位点程序，注射模式下可设置注射前等待时长、注射体积（范围：0.6 nL~5000.0nL）、注射速率（范围：0.02nL/s~200nL/s）、留针时间（范围：0~60min）等 *8.7 组织移除程序支持方形与圆形两种移除形状选择，选定形状后即可完成基础形态设置，后续可直接输入参数（方形输入长宽、圆形输入直径），且长宽、直径及深度的输入范围均为 0~20mm； 8.8 含有全自动脑立体定位仪-单臂1台；全自动脑立体定位仪操作工作站（带软件）1台；小鼠麻醉适配器 1个；大鼠麻醉适配器 1个；标准夹持器 1个；颅钻 1个（含0.6mm 圆头钻头1盒和0.8mm圆头钻头1盒） 8.9 全自动脑立体定位仪操作工作站：≥酷睿Ultra2代Ultra9处理器、≥32G DDR5 内存、≥4TB M.2 SSD 硬盘、2K分辨率14英寸16：10显示器、USB-A3.0接口≥2个、雷电4接口≥2个、HDMI接口≥1个、蓝牙功能、蓝牙鼠标、win 11专业版、具有一定的便携性≤1kg；外置存储单元2个：容量≥4TB SSD/USB3.2，Type-C接口/传输速度3000MB/s及以上； 9 小动物麻醉机 9.1 具备小动物麻醉机，用于大鼠、小鼠、裸鼠、豚鼠、兔子、猫等10g至3Kg动物的吸入式麻醉； 9.2 进口不锈钢异氟烷挥发罐体，容量不小于120ml，带流量和温度自动补偿功能； 9.3 气体输出量：0~10L/min，异氟烷麻醉挥发罐输出精度为0.1%，具有安全锁定装置，输出浓度0-5%可调； 9.4 配备数字放大功能流量计，调节范围：0.1-1L/min，具备翻盖式小动物麻醉诱导盒； 9.5 具有异氟烷余量导出装置，可以使不用的液体进行再回收。具有快速气路切换开关，可一键切换诱导或维持通道； 9.6 含小动物麻醉机主机1台；大鼠专用面罩2个；小鼠专用面罩2个；开放式废气吸收装置1个；麻醉诱导盒（大小鼠通用）1个；废气回收罐1箱；便携式空气泵1台；大鼠手术板1个；主动废气回收1套；气体麻醉剂1箱 10 手术器械：不锈钢虹膜剪刀（长度11.5cm/直的/超锋利）、镊子（11厘米尖端0.05×0.01毫米尖端，不锈钢材质）、弹簧剪刀（长度11.5cm/刀口直的、剪刀头部为乌碳刀口）、不锈钢虹膜镊子（长度10cm/尖端0.8mm锯齿直的）、镊子（长度10cm/尖端0.8mm锯齿弯的）、镊子（长度11cm/尖端0.45×0.55mm）、不锈钢虹膜剪刀（长度10cm/直的/超锋利）、蚊式止血钳（12.5cm/弯/全齿）、蚊式止血钳（12.5cm/直/全齿）、持针钳（12.5cm /直/细针）、手术刀柄（12.5cm）、手术刀片（100片/盒）、血管夹（直/16mm）、血管夹夹持器（14cm）、咬骨钳（弯/15cm）、拆线剪（11cm窄型）、缝合镊（直/9cm）；尖宽:0.4mm）、各种型号缝合针缝合线各1盒、316不锈钢器械收纳消毒盒。 11 小动物安乐死系统 11.1 数据可控：可预设系统程序，安乐死箱内自动通入设定体积的CO2； 11.2 CO2气体流速：0至40 L/min，数字化显示，调控精度为0.01L/min； 11.3 快速冲洗气体流速：10L/min，1s至60min可调节范围； 11.4 CO2通入时间调节范围：1s至60min，调控精度为1s； 11.5 可调节参数：CO2和空气的通气流速，通气时间，维持时间，废气清洗时间； 11.6 控制器主机带有自动冲洗和手动冲洗功能，能快速和自动清除箱内95%以上的CO2废气； 12 微量注射泵 12.1 运⾏稳定，注射精度⾼，最小注射速度达0.02nL/s，最小注射体积分辨率达0.1 nL; 12.2 具备填充，排空功能，填充速率0.02nL~200 nL/s，排空速率0.02nL~200 nL/s； 12.3 可设置循环注射操作，对于同一样品多次不同时间间隔注射提供方便性，编程循环次数1~8000； 12.4 注射量程范围⼤，注射量程为0.6 nl-5000 nL； 12.5 5.0英寸LCD触摸屏直观显示注射状态，触屏控制灵敏，可戴手套操作； 12.6 具备断电保护功能，实验中途断电重连后仍旧可以执行未完成的程序； 12.7 无需另外安装微量注射器/微量进样器，直接搭配无芯玻璃微电极使用，毛细玻璃管尺寸：外径1.14mm，内径0.53mm8.可存储10种程序； 12.8 含控制单元 1台、注射泵 1台、毛细玻璃管10盒，100根/盒； 13 数据处理工作站：不低于Core Ultra 9 285k处理器、32G DDR5 内存、4TB M.2 SSD+ 10TB HDD 硬盘、16GB显存独立显卡、27 英寸4K显示器、外置存储单元2个：容量≥4TB SSD/USB3.2、Type-C接口/传输速度3000MB/s及以上；扩展坞1个（至少含HDMI接口≥1个、千兆网口≥1个、type c口≥1个、USB3.2口≥3个）；多功能数据图像输出仪：最大支持幅面≥A3；支持自动双面扫描、复印、打印；支持蓝牙、有线、无线、USB、局域网连接；最佳打印分辨率≥1200dpi，打印速度≥40页/分钟。 14 增强型 LED 冷光源：采用80W LED光源，色温6000K，总通光量≥1000 lm-10%，熔断器：F3AL250V*2，安全类型：I 类BF 型，电源电压： AC220 50Hz，输入功率：≤100VA。 四、附件、特殊工具、备用配件及要求： 1. 提供随机保证仪器正常使用和维护所需的标准配件、附件及维修工具等； 2. 提供放置仪器和配件的标准操作台，并按照仪器所需环境对实验室进行改造。 3．提供仪器首次运行所需要的全部原厂试剂和耗材。 4. 所有仪器操作和数据处理分析软件终身免费升级安装。 五、技术服务: 每年免费巡检回访不少于2次。 六、质量保证期：整机免费质保叁年，供应商提供原厂售后服务承诺。 七、售后服务要求： 1. 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训直至操作人员完全掌握仪器的使用方法； 2. 质量及验收标准：技术指标符合买方要求和合同规定； 3. 仪器故障响应时间不超过2个小时，48小时内到达现场排除故障； 4. 及时免费提供技术咨询和仪器终身免费软件升级服务； 5. 厂家免费提供每年不低于两次的仪器应用技术上门培训服务； 6. 质保期满，零配件及配套试剂以出厂价收取费用，免费上门维护、维修和保养。 注：技术参数中“*”项内容的参数提供技术支持资料（技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料及产品官方网站内容为准，自行彩印材料不能作为支撑材料） | 1 |  |

三、其他要求

投标人需针对本项目提供完整、细致的项目实施方案，内容包括但不限于1.项目实施方案；2.供货方案；3.售后服务方案；4.质保期内保证措施；5.人员培训计划方案；（未提供或提供不全将根据评标办法进行扣分）；