| 电子胃肠镜系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册所用检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页、说明书 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 1套 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 内镜图像处理装置（1台） | 具备 |
| 1.1 | 具有特殊光观察功能 | 具备 |
| 1.2 | 具有模拟HDTV信号输出功能 | 具备 |
| 1.3 | 具有模拟SDTV信号输出功能 | 具备 |
| 1.4 | 具有数字信号输出 | 具备 |
| 1.5 | 具有≥3种的轮廓强调和构造强调功能 | 具备 |
| 1.6 | 具有自动增益控制功能 | 具备 |
| 1.7 | 具有色彩强调功能≥14级 | 具备 |
| 1.8 | 具有预冻结与快速实时冻结功能 | 具备 |
| 1.9 | 具有≥3种的测光模式选择功能 | 具备 |
| 1.10 | 通过键盘可存入≥40名操作者及其名下各种详细设置数据，具备USB接口 | 具备 |
| 2 | 电子十二指肠镜（1条） | 具备 |
| 2.1 | 视野角≥100°，后方斜视≥95° | 具备 |
| 2.2 | 先端部外径≤ 13.6mm | 具备 |
| 2.3 | 插入部外径≤11.6mm | 具备 |
| 2.4 | 活检孔内径≥ 4.15mm | 具备 |
| 2.5 | 弯曲角度：向上≥120°，向下≥90°,向左≥100°，向右≥110° | 具备 |
| 2.6 | 具有导丝固定功能 | 具备 |
| 3 | 电子治疗胃镜（1条） | 具备 |
| 3.1 | 视野角≥140° | 具备 |
| 3.2 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥110°,向左≥100°，向右≥100° | 具备 |
| 3.3 | 先端部外径≤ 9.9mm | 具备 |
| 3.4 | 插入部外径≤9.9mm | 具备 |
| 3.5 | 活检孔内径≥ 3.2mm | 具备 |
| 3.6 | 具有特殊光及副送水功能 | 具备 |
| 4 | 电子放大肠镜（2条） | 具备 |
| #4.1 | 视野角：常规观察≥140°，最大倍率放大观察≥80° | 具备 |
| 4.2 | 弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向左≥160°，向右≥160° | 具备 |
| 4.3 | 先端部外径≤12mm | 具备 |
| 4.4 | 插入部外径≤12mm | 具备 |
| 4.5 | 活检孔内径≥3.2mm | 具备 |
| 4.6 | 导光束条数≥2条 | 具备 |
| 4.7 | 有副送水功能 | 具备 |
| 4.8 | 全防水设计（无需防水帽） | 具备 |
| 5 | 电子放大胃镜（3条） | 具备 |
| #5.1 | 视野角：常规观察≥140°，最大倍率放大观察≥80° | 具备 |
| 5.2 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，向左≥100°，向右≥100° | 具备 |
| 5.3 | 先端部外径≤10.6mm | 具备 |
| 5.4 | 插入部外径≤9.6mm | 具备 |
| 5.5 | 活检孔内径≥2.8mm | 具备 |
| 5.6 | 插入部有效长度≥1030mm | 具备 |
| 5.7 | 导光束条数≥2条 | 具备 |
| 5.8 | 具备副送水功能 | 具备 |
| 5.9 | 全防水设计，无需防水帽 | 具备 |
| 6 | 超细胃镜（1条） | 具备 |
| 6.1 | 视野角：常规观察≥140°，最大倍率放大观察≥90° | 具备 |
| 6.2 | 弯曲角度：向上≥210°，向下≥90°，向左≥100°，向右≥100° | 具备 |
| 6.3 | 先端部外径≤5.4mm | 具备 |
| 6.4 | 插入部外径≤5.8mm | 具备 |
| 6.5 | 活检孔内径≥2.2mm | 具备 |
| 6.6 | 插入部有效长度≥1030mm | 具备 |
| 7 | 医用监视器1台 | 具备 |
| 7.1 | 屏幕尺寸≥31英寸，屏幕长宽比16:9 | 具备 |
| 7.2 | 画面可水平翻转和180°旋转 | 具备 |
| 7.3 | 多种显示模式：画中画、画外画、克隆输出 | 具备 |
| 7.4 | 多种输入输出端口：12G-SDI、3G-SDI、 DVI、HD15、Y/C、VIDEO | 具备 |
| 8 | 送水泵1台 | 具备 |
| 8.1 | 最大流速：钳子管道≥750ml/min；副送水管道≥230ml/min | 具备 |
| 8.2 | 水瓶容量≥2升，瓶外带有指示液面的标识 | 具备 |
| 8.3 | 直接踩下脚踏开关或通过主机对镜身进行遥控 | 具备 |
| 8.4 | 当水瓶为空瓶时，为避免意外送气，后续会自动停止工作 | 具备 |
| 8.5 | 管件和水瓶均可高温高压灭菌，可用于清洗消毒机 | 具备 |
| 9 | 二氧化碳送气泵1台 | 具备 |
| 9.1 | 可用气体：医用二氧化碳气体（可与二氧化碳气瓶或者医用送气管道连接） | 具备 |
| 9.2 | 最大送气压力≥45kPa | 具备 |
| 10 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 12 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 13 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥5年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |