高端3.0T磁共振技术参数要求

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 各家必须提供70cm及以上大孔径最新高端3T产品。 |  |
| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术和性能参数要求 |
| 1 | 磁体 |  |
| - 1.1 | 磁场强度 | 3.0T |
| - 1.2 | 磁场类型 | 超导 |
| - 1.3 | 屏蔽方式 | 抗外界干扰屏蔽 |
| - 1.4 | 匀场方式 | 主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 |
| - 1.5 | 超导匀场 | 提供 |
| - 1.6 | 病人个性化匀场 | 提供 |
| - 1.7 | 磁体长度（不含外壳） | ≧160cm |
| - 1.8 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≧70cm |
| - 1.9 | 磁体重量（含液氦） | ≥4000kg |
| - 1.10 | 磁场稳定度 | ≦0.1ppm/h |
| - 1.11 | 磁场均匀度（V－RMS测量法 典型值） |  |
| - 1.11.1 | 10cmDSV | ≦0.005ppm |
| - 1.11.2 | 20cmDSV | ≦0.02ppm |
| - 1.11.3 | 30cmDSV | ≦0.07ppm |
| - 1.11.4 | 40cmDSV | ≦0.34ppm |
| - 1.12 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
| - 1.13 | 5高斯磁力线轴向范围： | 轴向≦5.1m |
| - 1.14 | 5高斯磁力线径向范围： | 径向≦3.1m |
| 2 | 梯度系统 |  |
| 2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 水冷 |
| 2.2 | 最大梯度场强（非等效值） | ≧45mT/m |
| 2.3 | 最大梯度切换率（非等效值） | ≧200T/m/s |
| 2.4 | 最大梯度场强和最大梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |
| 2.5 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收 |
| 2.6 | 梯度工作方式 | 非共振 |
| 2.7 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |
| 3 | 病人床与环境调节系统 |  |
| 3.1 | 扫描床最低高度 | ≦60cm |
| 3.2 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≧250kg |
| 3.3 | 扫描床水平运动最大速度 | ≧200mm/sec |
| 3.4 | 智能触控病人定位系统 | 具备 |
| 3.5 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话 |
| 3.6 | 扫描范围 | ≧180cm |
| 3.7 | 磁体床旁双侧扫描控制面板 | 具备 |
| 4 | 射频系统 |  |
| 4.1 | 多源或多通道射频发射技术。 | 具备，各厂家提供相应双源或双通道技术。 |
| 4.2 | 射频功率 | ≥30KW |
| 4.3 | 所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 |
| 4.4 | 发射带宽 | ≧500kHz |
| 4.5 | 射频多源发射/通道 | ≥2 |
| 4.6 | 系统最大通道数 | ≥200 |
| 4.7 | 必须提供以下原厂线圈： | （以下为独立或组合通道） |
| 4.7.1 | 头颈联合成像线圈 | ≧16通道 |
| 4.7.2 | 腹部成像线圈 | ≧30通道 |
| 4.7.3 | 全脊柱线圈 | ≧24通道 |
| 4.7.4 | 关节通用柔性线圈 | ≥16通道 |
| 4.7.5 | 膝关节线圈 | ≧16通道 |
| 4.7.6 | 甲状腺臂丛神经线圈 | ≧16通道 |
| 4.7.7 | 毯式肩关节线圈 | ≧16通道 |
| 5 | 静音技术 |  |
| 5.1 | 各厂家需提供最新静音扫描技术 | 具备 |
| 6 | 计算机系统 |  |
| 6.1 | 主CPU主频 | ≧3.3GHZ |
| 6.2 | 主CPU内核数 | ≧4个 |
| 6.3 | 主内存 | ≧32GB |
| 6.4 | 最大重建矩阵 | ≧1024×1024 |
| 6.5 | 重建速度（请附Data Sheet证明） | ≧15000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） |
| 6.6 | 阵列处理器内存 | ≧96GB |
| 6.7 | 阵列处理器硬盘 | ≧1TB |
| 6.8 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供，一体化DVD-RW刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） |
| 6.9 | 显示器 | ≧23英寸彩色LCD液晶显示 |
| 6.10 | 显示图像分辨率 | ≧1920×1200 |
| 7 | 后处理接口 |  |
| 7.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
| 7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接（包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能） | 具备 |
| 8 | 扫描参数 |  |
| 8.1 | 最大Z轴FOV | ≧500mm |
| 8.2 | 最小FOV | ≦5mm |
| 8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≦0.5mm |
| 8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≦0.05mm |
| 8.5 | 最大采集矩阵 | ≧1024×1024 |
| 8.6 | 自旋回波最短TR（256矩阵） | ≤8.3ms |
| 8.7 | 自旋回波最短TE（256矩阵） | ≤2.8ms |
| 8.8 | 自旋回波最短TR（128矩阵） | ≤8.2ms |
| 8.9 | 自旋回波最短TE（128矩阵） | ≤2.8ms |
| 8.10 | 2D快速自旋回波最短TR（256矩阵） | ≤7ms |
| 8.11 | 2D快速自旋回波最短TE（256矩阵） | ≤2ms |
| 8.12 | 2D快速自旋回波最短TR（128矩阵） | ≤6.3ms |
| 8.13 | 2D快速自旋回波最短TE（128矩阵） | ≤1.7ms |
| 8.14 | 2D快速梯度回波最短TR（256矩阵） | ≤1.1ms |
| 8.15 | 2D快速梯度回波最短TE（256矩阵） | ≤0.36ms |
| 8.16 | 2D快速梯度回波最短TR（128矩阵） | ≤0.8ms |
| 8.17 | 2D快速梯度回波最短TE（128矩阵） | ≤0.22ms |
| 8.18 | 3D快速梯度回波最短TR（256矩阵） | ≤1.1ms |
| 8.19 | 3D快速梯度回波最短TE（256矩阵） | ≤0.22ms |
| 8.20 | 3D快速梯度回波最短TR（128矩阵） | ≤0.8ms |
| 8.21 | 3D快速梯度回波最短TE（128矩阵） | ≤0.22ms |
| 8.22 | 临床采集弥散加权系数B值 | ≧10,000s/mm2 |
| 9 | 扫描技术与序列 |  |
| 9.1 | 自旋回波序列： | 具备 |
| 9.1.1 | 2D/3D自旋回波序列 | 具备 |
| 9.1.2 | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 具备 |
| 9.1.3 | 单次激发SE/FSE | 具备 |
| 9.1.4 | 反转恢复（IR）序列 | 具备 |
| 9.1.5 | 快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR） | 具备 |
| 9.1.6 | STIR压脂序列 | 具备 |
| 9.2 | 梯度回波(GRE) 序列 | 具备 |
| 9.2.1 | 2D/3D 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
| 9.2.2 | 梯度多回波序列 | 具备 |
| 9.2.3 | 亚秒T1扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 9.2.4 | 亚秒T2扫描序列（2D/3D） | 具备 |
| 9.2.5 | 单次多平面梯度回波序列 | 具备 |
| 9.2.6 | 多回波梯度回波序列 | 具备 |
| 9.3 | EPI 序列 |  |
| 9.3.1 | 单次激发EPI | 具备 |
| 9.3.2 | 多次激发EPI | 具备 |
| 9.3.3 | 自旋回波EPI | 具备 |
| 9.3.4 | 梯度回波EPI | 具备 |
| 9.3.5 | 反转EPI | 具备 |
| 9.4 | K空间成像技术 |  |
| 9.4.1 | 并行采集技术 | 具备 |
| 9.4.2 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
| 9.4.3 | 全身压缩感知技术 | 具备 |
| 9.5 | 全身成像技术 |  |
| 9.5.1 | 神经系统成像技术 包括 |  |
| 9.5.2 | 全脑不打药灌注成像技术 | 具备 |
| 9.5.3 | 小视野高清弥散技术 | 具备 |
| 9.5.4 | 各项同性采集 | 具备 |
| 9.5.5 | 各向异性采集 | 具备 |
| 9.5.6 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |
| 9.6 | 脑灌注成像技术,包括 |  |
| 9.6.1 | 计算血流图（rCBV图） | 具备 |
| 9.6.2 | 负积分图（局部脑血容量） | 具备 |
| 9.7 | 体部成像技术 包括 |  |
| 9.7.1 | 水脂分离技术 | 具备 |
| 9.7.2 | 不对称三点法DIXON 技术 | 具备 |
| 9.7.3 | 体部多期动态扫描技术 | 具备 |
| 9.8 | 心血管成像技术，包括： |  |
| 9.8.1 | 血管成像技术 | 具备 |
| 9.8.1.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
| 9.8.1.2 | 全身血管成像 | 具备 |
| 9.8.1.3 | 全身不打药血管成像技术 | 具备 |
| 9.8.2 | 心脏成像技术 | 具备 |
| 9.8.2.1 | 心脏成像亮/黑血技术 | 具备 |
| 9.8.2.2 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |
| 9.8.2.3 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |
| 9.8.2.4 | 心脏电影技术 | 具备 |
| 9.9 | 肌骨关节成像 |  |
| 9.9.1 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |
| 9.9.2 | 全脊柱成像 | 具备 |
| 9.9.3 | 关节软骨成像 | 具备 |
| 9.9.4 | 骨皮质成像 | 具备 |
| 9.9.5 | 骨膜成像 | 具备 |
| 9.9.6 | 去金属伪影成像 | 具备 |
| 10 | 深度学习重建平台 |  |
| 10.1 | 提供原厂深度学习技术平台 | 具备 |
| 10.2 | 深度学习技术可以应用于神经成像 | 具备 |
| 10.3 | 深度学习技术可以应用于体部成像 | 具备 |
| 10.4 | 深度学习技术可以应用于关节成像 | 具备 |
| 10.5 | 深度学习技术可以应用于脊柱成像 | 具备 |
| 11 | 高级独立后处理工作站（相应功能由主机实现，后处理软件包配置在工作站上） |  |
| 11.1 | 工作站型号和名称 | 提供最新版本独立原厂工作站 |
| 11.2 | MR自动拼接软件 | 具备 |
| 11.3 | 后处理软件 | 具备 |
| 11.4 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
| 11.5 | 显示器 | 具备 |
| 11.6 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 具备 |
| 11.7 | 多种方式显示和图像处理 | 具备 |
| 11.8 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 具备 |
| 11.9 | 实时三维图像 | 具备 |
| 11.10 | 血管成像软件 | 具备 |
| 11.11 | 内窥镜成像软件 | 具备 |
| 11.12 | 高级神经后处理功能软件包 | 具备 |
| 11.13 | MRS波谱后处理分析 | 具备 |
| 11.14 | 图像融合 | 具备 |
| 11.15 | 病人数据库 | 具备 |
| 11.16 | 提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage. | 具备 |
| 11.17 | DICOM3.0标准激光相机数字接口 | 具备 |
| 各个厂家必须提供各自最新软件和功能，必须提供该设备所有功能成像序列及相应后处理软件包。 |  |  |

第三方设备：

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 无磁高压注射器（1、需要满足CT、MRI及乳腺增强多功能用途。 2、注射通道为三通道，2个造影剂+1个生理盐水。 3、无线WIFI连接 4、使用年限≥8年） | 1 |
| 图文报告工作站 | 3 |
| 6M 医学影像显示器 | 3 |
| 一体化阅片桌椅 | 3 |
| 无磁轮椅 | 1 |
| 无磁平车 | 1 |
| 磁共振专用双系统 3T 水冷机（≥70kw，水箱水泵内置，双水泵、双水系统） | 1 |
| 精密空调（知名品牌） | 1 |
| UPS（≥200kw，整机正常运行≥30 分钟） | 1 |
| 双立柱铁磁探测器（入口探测+精密探测双模报警，每柱 3 段报警区；招标时须提供国家级相关认证检测报告） | 1 |
| 无磁升降床 | 1 |
| 机房装修、屏蔽 | 1 |
| 核磁室专用监视系统 | 1 |
| 机房线圈柜、操作台 | 1 |
| 消防：温度、烟感、视频监控及报警系统，智能灭火装置 | 1 |
| 无磁空气消毒机 | 1 |