| 货物需求一览表及技术规格 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 货物需求一览表及技术规格 |
| 一、 | 超高档彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数量：两台 |
| 三、 | 国产医疗器械 |
| 四、 | 设备用途及说明： 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| 5.1.1 | ≥23英寸的高分辨率液晶监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 5.1.3 | 触摸屏支持数字TGC功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 |
| 5.1.4 | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转 |
| 5.1.5 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| 5.1.6 | 全新声束聚焦成像，声束发射和接收全程连续聚焦； |
| 5.1.7 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 |
| 5.1.8 | 具有微细血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用 |
| 5.1.9 | 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 具备组织特性成像技术；具备能量多普成像技术；具备高分辨率血流成像技术； |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持3D/4D、、宽景成像、造影成像等技术 |
| 5.2.3 | 空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探 |
| 5.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头 |
| 5.2.6 | 高清放大功能：可对局部图像进行高清放大 |
| 5.2.7 | 宽景成像：扫描长度≥80cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用， |
| 5.3 | 先进成像技术 |
| 5.3.1 | 血管内中膜自动测量技术 |
| 5.3.2 | 灰阶血流成像技术 |
| 5.3.3 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |
| 5.3.3.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持≥2支线阵探头，支持≥2支凸阵探头 |
| 5.3.3.2 | 具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度 |
| 5.3.3.3 | 支持与B模式同屏对照显示 |
| 5.3.4 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量功能 |
| 5.5.2 | 妇产科测量：具有妇产专业测量分析软件包 |
| 5.5.3 | 心脏功能测量：具有心脏专业测量分析软件包 |
| 5.5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.6 | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 5.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 5.7 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 5.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 5.9.1 | 主机原厂配备硬盘容量≥650GB |
| 5.9.2 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 5.9.3 | 动态图像、静态图像以JPEG或WMV格式直接存储于可移动媒介 |
| 5.9.4 | 记录装置：内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存 |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监视器≥23英寸高分辨率监视器 |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 6.1.3 | 系统动态范围≥300dB |
| 6.1.4 | 探头接口≥4 个可激活的探头接口 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 工作频率范围可在1-22MHz之间选择 |
| 6.2.3 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。 |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1 | 探头数量：8把探头（所有配备探头在两台设备上均可互换使用，并实现所有要求配备的技术指标全部通用） |
| 6.3.1.1 | 单晶体高性能腹部凸阵探头2把：超声频率1.0-6.0MHz或1.0-5.0MHz。（提供配备探头型号、材质及频率指标证明） |
| 6.3.1.2 | 高性能小器官线阵探头2把，超声频率3-12MHz |
| 6.3.1.3 | 单晶体高性能相控阵探头2把：超声频率1.0-5.0MHz |
| 6.3.1.4 | 单晶体高频肌骨探头1把：超声频率2-22MHz或4.0-15.0MHz。（提供配备探头型号、材质及频率指标证明） |
| 6.3.1.5 | 单晶体腔内微凸探头1把，超声频率3.0-8.0MHz或3-9MHz。 |
| 6.3.2 | 探头频率： |
| 6.3.2.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，帧频≥45帧 |
| 6.3.2.2 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，帧频 ≥58 |
| 6.3.2.3 | 扫描线：每帧线密度≥320超声线 |
| 6.3.3 | 回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒 |
| 6.3.4 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.3.5 | 深度增益补偿调节：分段≥8段，B/M可独立调节， |
| 6.3.6 | 侧向增益补偿调节：分段≥8段， |
| 6.3.7 | 扫描深度≥40cm |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 6.4.3 | PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤0.6mm/s （非噪声信号） |
| 6.4.5 | PW取样容积范围：0.05cm-2cm |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度图显示、能量图显示、方差（方向）图显示 |
| 6.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM或CDV） |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 6.6 | 配备弹性成像技术 |
| 6.6.1 | 实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式 |
| 6.6.2 | 具备浅表及腔内弹性成像 |
| 6.6.3 | 主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像 |
| 6.7 | 配备剪切波定量技术 |
| 6.7.1 | 具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示 |
| 6.7.2 | 测量值可以两种单位显示，KPa及m/s |
| 6.8 | 配备造影成像技术 |
| 6.8.1 | 高帧频造影模式 |
| 6.8.2 | 可与复合成像技术、核磁像素优化技术结合使用 |
| 6.8.2 | 具有实时双幅造影对比成像模式，并可进行双幅实时同步测量 |
| 6.8.3 | 配备心腔造影功能 |
| 6.9 | 产品质量及售后服务要求 |
| 6.9.1 | 国械注准字号，三类医疗器械 |
| 6.9.2 | 设备使用年限≥8年，提供机身铭牌 |
| 6.9.3 | 整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4 次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 |
| 6.9.4 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 6.9.5 | 到货时间：合同签订后 30 日历天内 |
| 6.9.6 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 6.9.7 | 不得随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 |
| 6.9.8 | 提供完整版技术白皮书、检验报告、注册证。 |